检验科设备参数

品目一：电热恒温培养箱技术参数(贰台)

- 1.镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双门结构，钢化玻璃内门，不锈钢抛光搁板，使用方便安全，造型美观新颖。
2.设计合理的风道结构，微风气流循环设计，保证工作室内温度均匀。
3.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。
4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。
5.独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。（选配）

| 型号 |  | 国产 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积 (L) |  | 800 |  |
| 环境条件 |  | 温度5～30℃ |  |
|  |  | 相对最高湿度80% |  |
|  |  | 高度至2000m |  |
| 电源电压 |  | AC220V,50Hz |  |
| 控温范围 |  | 室温＋5℃～65℃ |  |
| 温度 | 精确度 | ±0.1℃ at 37℃ |  |
|  | 波动度 | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
|  | 均匀度 | ±0.5℃ at 37 ℃ | ±1℃ at 37 ℃ |
|  | 控制器 | PID 微处理器控制，触摸式，数字显示 |  |
|  | 传感器 | 铂电阻PT100 |  |
| 时间 |  | 定时开、关（最长99小时，最短1分钟） |  |
| 材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 |  |
|  | 外部 | 08F |  |
| 尺寸（mm） | 内部 | 710×710 ×1600 |  |
|  | 外部 | 840×820 ×1950 |  |
| 净重 |  | 193KG |  |
| 消耗功率 |  | ≤930W |  |
| 搁板尺寸（mm） |  | 702×688 |  |
| 架子（提供/ 最多） |  | 3/8 |  |

品目二：二氧化碳培养箱技术参数(壹台)

技术参数：

| 型号 | 国产 |
| --- | --- |
| 控制界面 | 4.3寸LED触摸屏 |
| 温度控制模式 | PID 控制模式 |
| 加热方式 | 6面直热气套式 |
| 温度控制范围 | 室温+5℃ ~60℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温度稳定性 | ±0.1℃ |
| 温场均匀性 | ±0.3℃ (at 37℃) |
| 加热功率 | 900W |
| 定时功能 | 0-999.9小时 |
| 内部尺寸(宽 x 深 x 高) | 541 x 508 x 681mm |
| 外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 660 x 640 x 1000mm |
| 箱体容积(L) | 185L |
| CO2测量原理 | 红外（IR）探测 |
| CO2控制范围 | 0-20% |
| CO2显示分辨率 | 0.10% |
| CO2供应 | 最大 10bar(1MPa) 过压 建议使用0.5~1bar(0.05~0.1MPa) |
| 相对湿度 | 环境湿度 ~95％ @37℃ |
| HEPA过滤 | ISO 5级，5分钟 |
| 灭菌方式 | 140℃干热高温灭菌 |
| 温度恢复时间 | ≤10 min (开门30sec室温25℃设定37℃) |
| 气体浓度恢复时间 | ≤5 min （开门30sec设定5%） |
| 数据导出接口 | USB接口 |
| 工作环境温度 | 10℃到30℃ |
| 电源 | 220~240V/50~60Hz |
| 重量 | 108kg |
| 可扩展性 | 最多可叠加2台 |

#### 品目三：恒温恒湿霉菌培养箱技术参数(壹台)

| 技术指标 |  |  | 国产 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积（L） |  |  | 200 |  |
| 控温范围（℃） | 0～60 |  |  |  |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |
| 温度均匀度 | ±1.0℃（@37℃） |  |  |  |
| 控湿范围 | 50～95％RH |  |  |  |
| 湿度波动度（37℃/75%RH） | ±3～±5%RH |  |  |  |
| 建议恒定工作环境（℃） | 18～30 |  |  |  |
| 加湿方式 | 加湿盘加湿or外置超声波加湿器（选配） |  |  |  |
| 灭菌方式 | 紫外灭菌灯 |  |  |  |
| 加热/制冷 | 不锈钢电加热器/密闭无氟压缩系统 |  |  |  |
| 制冷剂 | R134a |  |  |  |
| 观察窗 | 复门带观察窗 |  |  |  |
| 显示屏 | 7寸液晶触摸屏 |  |  |  |
| 保温层材料 | 聚氨酯保温板（防潮、阻燃、耐高温250℃）、泡沫板 |  |  |  |
| 定时范围(h) | 0～999:59 |  |  |  |
| 电源电压 | AC220V/50HZ |  |  |  |
| 输入功率（W) | 700-1500 |  |  |  |
| 工作室尺寸W×D×H（mm) |  |  | 598*445*770 |  |
| 外形尺寸（mm)W×D×H |  |  | 785*767*1525 |  |
| 载物搁架（标配) |  |  | 2块 |  |
| 净重（kg） |  |  | 140 |  |

为了科室维保便利，请将这几项做一个包采购。