本部急诊科电动吸引器技术参数

- 一、商务部分：

1、高新技术企业、知名品牌。（提供相关证书）

2、在省内设有固定的售后服务专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

二、产品外观及性能要求：

- ABS一次成型全塑外壳；

- 进口膜式泵，使用寿命长，噪音低，免维护；

- 溢流保护装置，防止液体进入泵内；

- 箱式带移动脚轮，备有手动开关和脚踏开关。

- 适合各医疗单位作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。

- 工作制：间隙加载连续运行

- 三、技术要求：

电  源：AC  220V±10% 50Hz

泵结构：进口膜式泵

抽气速率：≥35L/min(提供检验报告)

负压调节范围：0.013～0.09MPa

吸液瓶：2500ml×2

输入功率：400VA

噪音：≤55dB (提供检验报告)

四、基本配置：

- 脚踏开关                 1个        熔丝管                   2只

- 吸引管                   1根        透明硅胶管               1根