高端手术显微镜技术参数

主要技术参数要求：所投机型为距开标时间最新机型的设备

- 主镜

1.1双人四目,适用于神经外科显微手术；

1.2一体化触摸屏集控系统：无需通过多个操作界面繁琐操控，通过≥24英寸触摸屏集控光学、支架、影像、照明设置及新建用户个性化设置和新建患者账户等；

1.3采用该品牌最顶级光学品质，全光路复消色差，专利镀膜技术；

1.4无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）；

1.5单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥620mm；

1.6广角目镜，屈光补偿范围≥+5D/-7D，眼杯高度可调；

1.7主镜可绕垂直轴旋转≥±540º，左右倾斜：-45º/45º，前倾-30º/后倾130º；

1.8 12.5X双目镜筒，0-180 可调，可左右360°旋转；

1.9全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：开关灯、变倍、调焦、拍照、视频、亮度等等，使操作变得简单，直观；

1.10 智能远程诊断：无外挂模块，可通过全内置主机的远程服务平台实现远程机器使用日志、报错和故障排除等售后服务功能；

1.11 机头后备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；

1.12变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度；

2、悬浮助手镜

2.1 立体双目万向关节助手镜并带有锁控装置，主镜位置前后改变时，助手镜的位置保持不变具有悬浮功能，360°旋转可调至对手镜位置；

2.2 配置全金属插入式直视镜筒。

3、照明系统

3.1支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜；

3.2 照明光源：主光源及备用光源≥300W氙灯照明系统，自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能

3.3照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动；

3.4通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能；

3.5自动调节亮度：为了实现目镜中稳定的图片亮度，根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。

4、支架系统

4.1平衡调节：无需分步，全自动一键一次电动平衡系统；

4.2支架具有6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁；

4.3智能防震颤支架：支架采用机器人智能感应减震马达，使支架快速减震停摆；

4.4术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示；

4.5过顶设计，有效臂展≥1580mm；

4.6支架采用大直径轮子方便移动；

4.7自动抽真空：支架可通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。

5、摄像系统

5.1真正一体化设计，镜体内完全内置有原厂高清摄像头（1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理;

5.2 配置原厂≥24英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；

5.3视频输出端口 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口；

5.4 照片格式：JPEG，PNG；

6、术中荧光模块

6.1血管荧光造影模块

6.1.1造影剂：吲哚菁绿

6.1.2全内置模块：整体荧光模块全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换；

6.1.3启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动；

6.1.4黑白影像可同时输出至外部监视器；

6.1.5自适应增益：荧光亮度增益可调，确保术中成像效果清晰可见；

6.1.6自动回放：通过自定义集成化手柄可进行自动回放图像；

6.1.7荧光视频回放设定：可通过触屏界面设置荧光视频记录的重复次数；

6.1.8 可通过主触摸屏一键设置。

7、售后服务

7.1. 其他：湖南省有≥3位该设备生产厂家常驻工程师，能提供有效的售后服务，需提供厂家证明

7.2. 国内有备品备件仓库，可及时提供常规零配件，需提供证明资料