## 表1
消毒供应中心设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求
1 | 整体装修（含净化工程） | 1、工作区墙面采用医疗板，地面采用橡胶卷材地板，吊顶采用医疗板 2、无菌物品存放区：温度<24℃，湿度<70%，换气次数4~10次，检查包装区域：温度20-23℃，湿度30~60%，换气次数≥10次，无菌物品存放区：温度16~21℃，湿度30~60%，换气次数≥10次 3、空气流向由洁到污，去污区保持相对负压，检查包装及灭菌区保证相对正压，无菌物品存放区保持相对正压 4、蒸汽管道：蒸汽管道采用无缝不锈钢管，保证蒸汽在输送过程中的洁净度
2 | 快速多仓式清洗消毒器（3舱或4仓） | 1.对手术器械器具、麻醉/呼吸管道可复用器械及物品进行清洗、消毒、上油及干燥处理。 2.四舱，分别为清洗舱、超声清洗舱、消毒舱和干燥舱，单个舱体容积≥520L。最大装载量要求：≥15 个标准器械托盘（五层清洗架），配备清洗架自动回笼装置。 3.舱体采用316等级或以上不锈钢镜面板，配置的清洗架材质为316L等级或以上不锈钢，自动开门，噪音≤70dB。 4.采用PLC全自动控制，具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 5.具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置。 6. 通过分析记录仪获取的全部消毒过程变量（至少包括A0值、消毒温度、消毒时长），自动判断是否达到设定的消毒条件。 7.采用喷淋清洗技术，喷淋臂镶嵌高压喷嘴，具备真空超声波清洗技术。 8.免费对智慧化设备及信息追溯系统开放端口。 | 1、小型清洗消毒器（口腔专用）:1台 2、多功能清洗消毒中心:1套 3、预处理清洗机:1台 4、洗脱烘一体机:1台 5、医用真空干燥柜（大于等于150L）:2台 6、集中供液系统:1套 7、污物清洗槽（双槽）:3套 8、污物清洗槽（单槽）:2套 9、清洗工作台（尺寸大于等于1.5米×1米）*4 10、高压喷枪*6 11、单双极综合纯水设备（单极产水3吨+双极产水1吨）2台
|  | 1.用于腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥。 2.容积≥350L，最大装载量≥15个标准器械托盘，使用寿命≥10年或15000次循环。 3.置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接。 4.外罩为304等级或以上不锈钢拉丝板，清洗舱为316Ti等级或以上不锈钢 5.前后双门，带矩形玻璃视窗，升降门带门障碍开关。 | 1、负压清洗机（大于等于200L）:1台 2、全自动清洗机:3台 3、软式内镜清洗消毒器（大于等于250L）:1台 4、硬式内镜清洗工作站（4槽或5槽）:1台 5、软式内镜清洗工作站（4槽或5槽）:1台 6、空气压缩机(产气量大于等于800L/min) 2台
3 | 脉动真空清洗消毒器（＞400L）1台 | 6.舱体水位液位可调,水位控制≥五级，清洗程序液位调节≥三级,根据不同液位自动调整超声功率。 7.通过抽真空使清洗液在负压环境下产生突沸和剧烈汽化效应，从而清洗器械的内外表面，超声波清洗，煮沸热力消毒，真空多级干燥。清洗、漂洗、消毒、干燥全过程自动控制。
8.采用≥8寸彩色触摸屏，前后双屏，中文界面，操作方式为触控，包括定时功能、温度控制功能、阀动作显示功能、测定值显示功能、门状态显示功能、异常显示功能、运行程序记录功能、图表显示功能等。
4 | 高温高压蒸汽灭菌器（2000L平移门）5台 | 1.对耐热、耐湿器械、器具等物品进行高温高压蒸汽灭菌处理。 2.灭菌室容积2000L/台,寿命≥15年/30000次循环。程序数量≥30个，脉动方式采用脉动、跨压脉动、正压脉动三种脉动方式结合，提供以上内容的实际打印记录或彩页证明。倒计时记录方式，在显示屏上能直接显示剩余灭菌时间。（提供显示界面图片）具备多重干燥方式，至少具备真空干燥、脉动空气干燥，用户可根据需求自由编辑多干燥组合方式，以达到更好干燥效果。 3.内壳、夹套材质316L等级或以上，左右平移式开关门，双门互锁，具备门障碍报警功能。 4.自带智能控制系统，相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；设备配置的监控电脑将程序运行中参数永久保存，设备自带打印机位于检包区，打印记录由检包区获取。至少包含灭菌过程参数，灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段，程序开始时间、程序运行次数、登录人员编号等。可通过电脑监控软件，将程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。 5.灭菌器装载高度为零，装卸载车可直接推入腔体；采用地坑式安装，方便人员装卸载操作。 6.可实现与智慧物流搬运机器人通讯、联机使用，可实现和发放电梯的自动互联，实现手术室无菌间的自动发放和灭菌架自动回收。 7.免费对智慧化设备及信息追溯系统开放端口 | 1、密封下送车：4个 2、洁净蒸汽发生器（单台产汽量≥160kg/h）：10台 3、封口机（高低温兼容）：2台 4、密封下送车（电动）：2个 5、小型高温高压蒸汽灭菌器（大于等于600L）：1台 6、ATP检测仪:1套 7、器械检查打包台：8个 8、器械检查放大镜：4个 9、包布检查打包台：2个 10、器械柜：2个 11、包布车：2个 12、平板货架：4个 13、单列篮筐存储架：4个 14、双门互锁传递窗：6个 15、电动升降传递窗：3个
5 | 环氧乙烷灭菌器（＞200L）1台 | 1.总容积≥200L，使用寿命不低于8年。 2.37C°和55C°两种灭菌方式可自由转换（可用于不耐高温的高分子材料灭菌）。 3.环氧乙烷气体排放要有高空或下水道两种排气方式，设备内置解毒器（提供排放合格的检测报告）。 4.程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开，防止误操作。 5.采用国际一线品牌无油真空泵抽空，无需外置压缩气源系统。 6.吸入新鲜空气进行负压除菌，保证腔体全程负压，安全可靠，灭菌结束后自动开门无需人员操作，避免操作人员误操作。 7.停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 8.免费对智慧化设备及信息追溯系统开放端口 | 1、过氧化氢等离子体灭菌器（大于等于160L）:2台 2、过氧化氢环境安全浓度报警探头:1套 3、生物阅读器（高温+过氧化氢）:1台 4、生物阅读器（环氧乙烷）:1台 5、追溯管理系统:1套 6、不锈钢圆凳:20个 7、危化物品柜:2台 8、冰箱:1台 9、洗衣机:1台 10、电子秤:2个 11、治疗车:6个 12、追溯用手术器械牌:600个
6 | 中央调度系统 1套 | 1、中央调度系统调智能调度CSSD内各个智能单元，实现CSSD中物品运行、设备装载卸载自动化管理，是智能化CSSD的核心控制部分。 2、在医院消毒供应中心污物接收需要识别机器人下收包的信息，并明确记录接收到消毒包编码，名称数量、时间、科室、手术房间、接收人等信息，完成污物接收、回收车清洗、清洗架运送（装载站请求）、清洗机装载、接收回传清洗架、存储清洗架 3、在清洗卸载任务中需要对打包器械接收站进行状态监测，完成清洗卸载、清洗架回传、灭菌车运送、灭菌装载、灭菌车存储等。 4、在灭菌卸载功能中需要对灭菌器状态和灭菌晾晒区进行监测，将根据用户选择的下送科室，确认高温灭菌物流机器人从晾晒站到的手术室无菌库接收站的下送科室任务。 | 1、能量柱：4套 2、清洗物流机器人：2台 3、灭菌物流机器人：2台 4、能源自控系统：1套 5、梯控系统：1套 6、充电桩：6台 7、回收物流机器人：1台 8、单车位对接平台：2台 9、双车位对接平台：1台 10、清洗架立体库（12位）：1套 11、码垛机器人：1台 12、自动输送线：1套