## Sheet1
高压氧舱询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注
1 | 医用空气加压氧舱 | 氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用平底方形结构，舱体规格：（内截面宽×内截面高×长度）≥3200×2900×10000 mm，治疗舱（内截面宽×内截面高×长度）：≥3200×2900×6800 mm，过渡舱（内截面宽×内截面高×长度）：≥3200×2900×3200 mm，最高工作压力：≥0.2 MPa，舱门尺寸及数量：（高×宽）≥1880x1280mm，舱门形式：悬挂式推拉自动密封门。额定进舱人数：22人，人均舱容≥3m3 递物筒2套，舱内配设全方位拾音对讲装置，舱内设置阻燃面料高靠椅26套。供排氧方式：单人供氧流量计缓冲式舱外排氧，全自动排污装置，负压吸引装置（全程气控式）6套，配备消防水喷淋系统。氧舱控制台，加减压操作阀门4套，供排氧操作阀门4套。压力显示系统，供气压力表1只，普通压力表2只，精密压力表2只，供氧压力表1只，氧舱专用对讲机1台，紧急呼叫声光报警装置2套，氧舱专用测氧仪2台，电气控制系统1套，单人供氧流量计22套，取样流量计2套，空调控制系统，供排氧操作手轮，加减压操作手轮，应急电源，氧气稳压分配管，温湿度传感器。压力调节系统，空压机：双螺杆静音型空压机2台，排气量≥2.5m3/min ，排气压力1.25MPa，气水分离装置2套，储气罐容积≥24m3，配气冷式冷冻干燥机2台。呼吸气系统，供氧方式：采用高流量供氧方式，单人供氧流量计，加装供氧缓冲箱（储氧筒），排氧方式：缓冲式舱外排氧，排氧过滤器：2套，舱外缓冲式定性定量排氧系统：2套。舱内环境调节系统，舱内空调采用分体式冷暖空调，治疗舱3P1台，过渡舱2P1台。监控系统 配备彩色电视摄像监视系统4套，嵌入式外置摄像装置4台，各舱室均配置水喷淋消防设施，在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关。氧舱用消防水罐1台，容积：≥2 m3， 氧舱消防水罐的压力恒定装置1套，舱内水喷雾装置。计算机自动化操作控制系统。应急安全项目，舱体各舱室应配置安全阀各2只，递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套，递物筒配装压力显示仪表各1套，压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置，舱室每个治疗位配装应急呼叫装置，各舱室内外应配装应急卸压装置各1套。 | 氧舱内专用呼吸机一台，输液泵5台，多参数监护仪（1套一拖六）1套，空气消毒机1台。