## Sheet1
内镜中心设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数 | 配套及第三方设备要求 | 备注（分包）
1 | 软式内镜清洗消毒器（200L,洗三条内镜），数量：4 | ▲1、容积：≥200L ▲2、材质：1.5mm厚316不锈钢镜面板；清洗托盘：塑料抑菌材质模具成型；外装饰罩：1.2mm厚304不锈钢拉丝板 ▲3、最大装载量：≥3条软式内镜或6个标准器械托盘480*250*50 ▲4、功能：同时具备软式内镜的化学消毒和器械的热力消毒 ▲5、对接口：注水口位于清洗腔体的侧面，以使每层水压一致从而保证每层清洗质量 ▲6、报警指示:程序运行舱体显示绿灯，故障报警舱体显示红灯，程序结束舱体显示白灯 ▲7、记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值 | 1、智能调度系统，数量：1 2、智能能源自控系统，数量：1 3、内镜中心数字孪生系统，数量：1 4、智能导引机器人，数量：1 5、内镜发放机器人，数量：2 6、内镜回收机器人，数量：2 7、软式内镜清洗消毒器（100L,双仓，洗两条内镜），数量：2 8、内镜清洗工作站（不锈钢版），数量：4 9、内镜洗消追溯系统，数量：1 10、镜库，数量：1 11、全自动内镜纯水机（带加热系统），数量：1 12、医用洁净气源，数量：2 13、外科洗手盆（双人），数量：2 14、外科洗手盆（单人），数量：2 15、普通转运床，数量：24 16、治疗车，数量：2 17、医用等离子体空气消毒器，数量：44 18、洗眼器，数量：1
2 | 医用吊塔（内镜专用单屏），数量：13 | ▲1、吊塔主体材料为高强度铝合金型材，圆弧形设计，美观大方，整体型材采用6063材质，悬臂采用6005A材质，承载性能更好；（提供省级及以上国家相关检测机构出具的检测报告证明） ▲2、配置机械刹车，所有转动轴均采用瑞典进口SKF轴承，转动顺畅可靠；（提供报关单） ▲3、悬臂四腔体一体压铸成型，悬臂臂厚≥8mm； ▲4、功能柱半包围结构设计，托盘内嵌式安装，背板安装操作检修门，可轻松打开进行操作，整体性更佳；（提供实物图片） ▲5、气体管路为欧美原装进口医疗专用橡胶软管，符合ISO5359-2014标准；（提供报关单和证明文件） ▲6、监视器悬挂系统采用Ondal平衡臂，稳定可靠；上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥1000mm；（提供报关单） 7、监视器调节灵活，可调节到操作人员最舒适的位置，减轻医护人员工作负担；监视器挂架四周带有防撞边框，保护监视器；监视器挂架下方带有可拆卸、可高温消毒的调节手柄；（提供监视器挂架实物图片） ▲8、监视器挂架系统与吊塔同基座安装，5关节万向联动，阻尼可轻松调节，定位精准无漂移，旋转角度≥340°，有限位装置，并获得实用新型专利；（需提供专利证书） | 1、医用吊塔（内镜专用双屏），数量：2
3 | 内镜储镜柜，数量：2 | 1、有效容积： 单柜存储镜子数：≥16条 2、内镜洁净度的质保时间：≥72小时（提供具有CMA资质第三方检测机构出具的检测报告加以证明） 3、内镜存放方式：内镜在托盘内水平盘放，非悬挂式储存 4、摆放托盘层数：≥16层，每个托盘存放1条内镜，（提供设备整体实物照片显示托盘最大摆放量、每个托盘存放1条内镜加以证明） 5、除湿时间： ≤20分钟（储存模式时,除到≤65%RH） 6、干燥时间： ≤60分钟（内镜初始全湿不滴水）（提供第三方检测机构出具的检测报告加以证明） 7、空气循环： 设备应有换风功能，储存干燥过程中每小时换气量至少 10 倍于储存容积（提供第三方检测机构出具的检测报告加以证明） 8、干燥系统： 设备自带真空泵，无需配置压缩空气。 9、每台镜柜根据存放内镜的条数，配相应数量的内镜连接头，其包括：1.内镜连接管道 2.内镜操作口挡块 3.内镜橡胶堵头
4 | 全自动软式内镜清洗消毒器，数量：1 | 1.可自动完成软式内镜清洗、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合GB 30689-2014《内镜自动清洗消毒机卫生要求》。 2.适用于对各种类型及品牌软式内镜（如：OLYMPUS、FUJINON、 PENTAX胃、肠、十二指肠镜、支气管镜，膀胱镜、超声镜、鼻咽喉镜等）以及部分硬镜（如：STORZ等) 3.标准循环时间(清洗、漂洗、高水平消毒、漂洗、吹干) 不超过22分钟。 4.设备宽度不超过70cm，满足科室场地放置要求。 5.采用透明钢化玻璃门，可以随时观察内镜的清洗消毒情况。 6.采用浸没式消毒方式结合喷淋系统，可对内镜所有腔道实现灌流清洗消毒，并对内镜外表面提供机械力冲洗和消毒。 7.配备一洗一排式的过氧乙酸作为消毒剂使用。 8.全自动测漏，启动洗消程序后，能够在接触液体前自动检测内镜泄漏，无需人工辅助操作及观察内镜泄露有无。 9.具备自身消毒功能，且程序时间不超过20分钟。
5 | 电动手术床 | 1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。 2.手术床通过EMC电磁兼容性测试。 3.手术床具备平移功能。 4.手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。 5.手术床承重≥185kg。（提供医疗器械检测所检测证明） 6.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开并90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。 7.独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。 8.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件） | 电动手术床主床,配床垫 头板 分体式腿板 主机（包含背板，臀板） 有线遥控器 托手架1对 麻醉屏架1个 俯卧位头圈垫1 俯卧位垫1
6 | 胃肠镜工作站（进口） | ▲1、主机光源分体化设计，主机16:9和16:10的输出模式，可支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出 ▲2、具备窄波成像技术（如NBI等）：光数字技术，用于早癌筛查，高解析度的黏膜表层下毛细血管影像，高对比的腺管开口形态影像，有利于实现腺瘤及增生的诊断； ▲3、可兼容普通胃肠镜，治疗胃肠镜、放大胃肠镜，小肠镜，十二指肠镜和细胞内镜，内科胸腔镜等，适合今后发展的综合内镜平台 ▲4. 电子胃镜具有一键式切换双焦距模式： ▲5.治疗胃镜弯曲部弯曲角度；上 ≥210度、下≥120度、左≥100度，右≥100度； ▲6、治疗肠镜弯曲角度:上≥210度，下≥180度，左≥160度，右≥160度。7.所有内镜具备附送水功能 | 1.胃肠镜主机：2套； 2.电子胃镜：6条（1条放大镜，2条治疗镜，3条普通型）； 3.电子肠镜：4条（1条放大镜，1条治疗镜，1条钳道大于3.2mm普通型，1条钳道大于3.7mm普通型）； 4.质保：3年
7 | 胃肠镜工作站 | ▲1.主机光源采用一体式高集成设计； ▲2.视频信号采用多路激光传输，信号无损传输，抗干扰； ▲3.采用五路LED智能多光谱光源； ▲4. 镜体操作部具有 ≥ 5个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上； 5.所有内镜具备附送水功能 | 1.胃肠镜主机：1套； 2.电子胃镜：4条（其中1条钳道大于3.2mm）； 3.电子肠镜：3条（1条钳道大于3.7mm，）； 4.二氧化碳气泵：1 5.质保：5年
8 | 高清电子支气管镜系统 | 高清电子支气管镜系统技术参数 所投产品须是各生产厂商最新最高端产品； 1、全数字全高清影像系统 1台 1.1主机光源一体化设计，便于移动，减少由于过多连接带来的信号衰减。 1.2图像输出分辩率≥1920×1080。 1.3主机为触摸式液晶屏显示全部功能，双屏幕同时显示染色图像和白光图像，双屏图像比率可以选择1:1 3:2 2:3三种模式 ▲1.4. 具有OE特殊光光学染色(窄带光成像)功能及i-SCAN智能染色功能。具有SE表面增强、CE对比增强、TE色调增强、OE光学增强等多种功能，OE特殊光染色具有model 1和model 2两种模式。可以对血管和黏膜准确观察，辅助区分病变和非病变部位。 1.5视频输入PinP(画中画)功能，可在面板液晶屏显示，输入视频或静态图片，操作中方便对复查的病人进行两次检查的对比。 1.6高清图像冻结模式、自动活动小画面并可变换位置 二：电子支气管治疗镜 2条 1、视野角度：≥120° 2、景深：3-100mm 3、先端部外径：≤6.1mm， 4、插入部外径：≤6.4mm； 5、钳道内径：≥2.8mm 6、弯曲角度：上≥180°/下≥130° 三：高清检查型电子支气管镜 2条 2、视野角度：≥120° 3、景深：3-100mm 4、先端部外径：≤5.4mm， 5、插入部外径：≤5.2mm； 6、钳道内径：≥2.0mm 7、弯曲角度：上≥210°/下≥130° | 6条镜子（4条检查十2条治疗镜）十主机
9 | 尿道膀胱镜及HD医用内窥镜摄像系统 | 1、分辨率达1920×1080pixel，有效像素207万； 2、支持USB图像存储及录像；4、有多种高级图像算法可选； 3、摄像机10种科室场景可自定义；6、摄像头低温设计； 4、冷光源可与主机联动控制光源亮度； 5、显示器尺寸：≥26英寸，屏幕显示分辨率：≥1920×1080； 6、灌注泵压强调节范围：50mmHg~410mmHg，流量调节范围：0.1L/min～1L/min ，具有恒压膨宫功能，具有过压减压功能、过压报警功能，提供持续的恒压膨宫； 7、膀胱镜镜头为高清镜头；11、图文打印系统为高清成像，不小于500g存储硬盘。 | 1、主机1套（摄像机、冷光源、显示器） 2、灌注泵1台 3、台车1台 4、图文打印系统1套 5、尿道膀胱镜3套
10 | ERCP | ▲1:满足消化内科/肝胆外科 ERCP类手术开展； ▲2.具备DSA数字减影功能与智能路径图功能，利于TIPS血管介入类手术的开展； ▲3.国产三类医疗器械注册证，注册证适用范围含：提供透视、摄影、数字减影血管图像； ▲4.工作站与C臂高度集成，整机一体式设计； ▲5.平板探测器材质为晶体硅CMOS； ▲6.平板探测器尺寸≥30cm×30cm 7.显示器多轴位万向臂支架 ▲8.Linux工业用软件操作系统 | 1.大平板C臂机：1台（套）； 2.医用X线防护屏风：1套； 3.进口铅衣：5套； 4.铅衣消毒柜（大）：1 5.质保：3年
11 | 氩气电刀 | ▲1、高频电、氩气一体化设计。 ▲2、内镜切一最大输出功率为≥175W，负载≥500Ω，具有≥6种切割强度，6种凝血效果，用于息肉圈套、EMR等治疗。 ▲3、内镜切二最大输出功率为≥125W，负载≥500Ω，具有≥6种切割强度，6种凝血效果，用于ESD、POEM、ERCP等治疗。 ▲4、大屏幕显示≥10.1寸触摸显示屏。 ▲5、支持单极切凝扩展功能，可根据需要扩展出多个单极接口。 | 氩气电刀1台，质保：5年