## 表1
消毒供应中心设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数
1 | 负压清洗机（大于等于200L） | 1.容积≥200L 2.具备气相脉动、液相脉动、超声清洗的清洗工作方式，结合真空干燥、热风干燥、夹层热辐射的干燥方式，清洗及干燥效果更佳；负压清洗模式，无喷淋臂。真空浸泡清洗、真空浸泡漂洗、浸泡湿热消毒、真空干燥、热风干燥。 3.具有脉动真空清洗、超声清洗两种功能相结合；运行时间≤60分钟
2 | 洗烘托一体机 | 1.清洗舱尺寸：≥φ670mm×430mm 清洗量：≥13kg；烘干舱尺寸：≥φ780mm×500mm 烘干量：≥13kg； 2.具有故障自动检测及故障报警功能； 3.清洗流程控制:预洗、洗涤、漂一、漂二、末漂、脱水； 4.超温自动保护装置； 5.预设程序分为低中高温3个程序。
3 | 污物清洗槽 | 1.材质：304全不锈钢双槽加干燥台结构。 2.台面做滚压台阶线处理； 3.外形尺寸：≥1800×630×950（水槽尺寸：≥8.0*420*250mm）。
4 | 清洗架立体库 | 1.外形尺寸：L×W×H（mm）：12库位清洗架库≤3500×950×2500； 2.传动稳定；自重（Kg）：≤500；额定负载（Kg）/库位：50；设备功率（KW）：≤ 1； 3.辊筒输送机构：采用电动辊筒驱动，输送速度15m/min,调速范围10%—100%，扭矩2.54Nm。
5 | 多功能清洗中心 | 1.尺寸要求：长600±30*宽500±30*高280±20mm； 2.蒸汽清洗机：工作压力≤2.5bar，蒸汽清洗机单独控制； 3.超声槽：具备一键启动；具有故障自动检测功能；具有自动加热系统加热方式：电加热； 4.煮沸槽：具备一键启动；具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。加热方式：电加热。可自动升降；
6 | 双门互锁传递窗 | 1.外形尺寸：≥550×650×550（尺寸可特制）； 2.通道内带紫外线灯可对传递窗内消毒；双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离； 3.门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；特有的双门互锁结构，避免人为地操作失误。
7 | 全自动清洗机 | 1.单台腔体有效装载容积：≥520升, 2.具有故障自动检测功能，故障声音报警功能，安全保护超温自动保护装置，防干烧保护装置，风压低保护装置，门障碍保护装置，电机过流保护装置； 3.设备自带智能化水质监测系统， 4.运行时间：≤30分钟，
8 | 高温高压蒸汽灭菌器2000L（平移门） | 1.灭菌室容积2000L/台,寿命≥15年/30000次循环。 3.左右平移式开关门，双门互锁，具备门障碍报警功能。 4.自带智能控制系统，。 5.灭菌器装载高度为零，装卸载车可直接推入腔体；采用地坑式安装，方便人员装卸载操作。
9 | 封口机 | 1.控温精度高±1%； 2.自动进行热封，可实现切割、热封和切封组合三种工作模式； 3.封口速度：10±0.5m/min,封纹宽度：≥12mm,切割长度：≥50mm；封口留边：0～35mm可调控温误差：≤1%；
10 | 器械检查打包台 | 1.台面理化板，其余不锈钢，外形尺寸≥2000*1300*1800/850；配置：主体×1，LED灯×2，顶隔板×1，斜口篮筐×6，翻转储物盒×4组，5孔插座×9，网线接口×2，开关×2，气源座×2，4寸万向轮(含刹)×4； 2.内置收线槽，可隐藏布线，灯板可调角度。
11 | 洁净蒸汽发生器 | 1.额定电压：380V/50Hz，≤120kW，额定蒸发量：≥160Kg/h；工作压力：常压～0.65Mpa（可调）；最高蒸汽温度：≥168℃设计压力：≥0.7MPa，设计温度：≥170℃设计热效率：不低于98%，安全阀设置:开启压力≤0.70MPa；回座压力≥0.60MPa。 2.一键启动，全自动控制；自动补水功能；具备低水位报警并自动断电功能；运行故障自动智能诊断提示。 3.生产厂家具备压力容器制造资质。
12 | 单车位对接平台 | 1.车体由框架和外罩组成，；外形尺寸：L×W×H（mm）：≥1100×850×850；移载速度：2.4m/min；清洗架识别功能：RFID接收器自动识别；清洗架存储数量（个）：1个；自重（Kg）：≤110；额定负载（Kg）：≥120； 2.清洗架对接平台外罩安装启动按钮、手动操作按钮及急停按钮，设备功率（KW）：≤0.6；工作面高度（距地面）（mm）：≥800。
13 | 双车位对接平台 | 1.车体由框架和外罩组成外形尺寸：L×W×H（mm）：≥2050×850×850；移载速度：2.4m/min； 2.RFID接收器自动识别；清洗架存储数量（个）：2个；自重（Kg）：≤220；额定负载（Kg）：≥250； 3.清洗架对接平台外罩安装启动按钮、手动操作按钮及急停按钮，也可通过PC端或手持PDA对清洗架对接平台下达指令； 4.设备功率（KW）：≤1；工作面高度（距地面）（mm）：≥800。
14 | 单双极综合纯水设备 | 1.产水量：一级纯水：≥3000L/h ；二级纯水：≥1000L/h； 2.主机系统管件采用纯水专用不锈钢+UPVC管道，预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 3.具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 4.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统。
15 | 空气压缩机 | 1.输出气体满足GB5077.-2012医用气体要求；机组由2台无油静音空压机；多级过滤系统有效去除空气中的水气，输出气体过滤精度达0.01μm；后冷却系统，降低供气系统内气体温度；深度净化模块，是保证气体达到洁净无水的核心； 2.功率：≤4800W，最大流量：≥700L/min，噪音：≤70dB，启动压力：0.5mpa，最高压力：0.75mpa，储气罐容积：≥150L，深度干燥露点：-40℃。
16 | 自动输送线 | 1.自动输送线采用反向双列链板结构，直线并列式安装；额定负载:≥80kg/M； 2.输送链板采用食品级咖啡色定制链板； 3.换向机构采用无动力圆弧型导向换向方式，调速范围为0.1m/s-0.35m/s。
17 | 码垛机器人 | 1.车体结构:车体由外罩和底盘、升降平台结构组成，外罩碳钢烤漆，底盘和升降平台结构采用不锈钢焊接成型；外形尺寸：L×W×H（mm）:≥1050×950×2100；移载方式:辊筒+同步带；底盘离地间隙（mm）:≤30；自重（Kg）:≤250；额定负载（Kg）:≥40； 2.人机交互方式:机器人前侧外罩上安装有控制屏、启动按钮、急停按钮，升降平台外罩右侧安装有上料按钮和下料按钮输送速度15m/min,调速范围10%—100%，扭矩2.54Nm；；升降行程（mm）：1460； 3.驱动方式:双电机伺服驱动，行走电机采用电磁刹，升降电机采用抱闸刹车，重复到位精度≤±1mm；运行速度（空载）（mm/s）：200-1400(速度可调)；额定加速度（空载）（mm/s2）：500；紧急制动：拍下急停后紧急制动，紧急制动距离≤0.1m；定位精度(mm)/（°）：±10/±1；行驶方向;双向运动；