## Sheet1
口腔科设备询价参数
序号 | 项目名称 | 询价参数
1 | 锥形束X射线计算机断层扫描系统（口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备） | 1、CT有效成像视野：≥16cm×10cm(Φ×H) 2、阳极类型：固定阳极；整机最小焦点：≤0.4 mm 3、CT拍摄时间：全景模式≤9秒；头颅模式≤8秒 4、CT图像最小体素尺寸：≤50μm 5、CT各个视野下成像空间分辨率：≥2.0 lp/mm 6、焦点尺寸≤0.4 mm，管电流≤5 mA
2 | 牙科电动无油空压机 | 压缩机主机数量 3 支持治疗机数量 15-20 电源电压(V AC) 380 电源频率(Hz) 50 输入功率(kW) 7.5 启动和停机压力(bar) 5/7.8(可调) 控制方式 智能控制（压力感应检测） 储气罐容量(L) 300 气流量@5bar(L/min) 840 噪音等级@7bar[dB(A)] 70
3 | 牙科电动无油抽吸机 | 真空泵主机数量 1 支持牙椅数量 15-20 最大电流(A) 11 负压(kPa) -18 抽吸量(L/min) 4200 水气分离 不锈钢分离罐 噪音等级@7bar[dB(A)] ≦76 抽吸接口 Ø50 排水接口 Ø50 排气接口 Ø63
4 | 口腔综合治疗机 | 1 设备安全性要求 1.1 牙科治疗机采用独立式地箱，具有隔离变压器，牙科椅具备PWM（直流、变频、调速）系统，设备功率达到或超过450VA，确保高效稳定的工作性能。 1.2 牙科椅具备靠背后仰及座垫下降安全保护开关。 2 患者椅 2.1 座椅承载离地最高升≥850mm，最低≤400mm，座椅后倾范围≤101°，≥185°。 2.2 采用电动传动结构，椅身升降速度为lOmm/s-3Omm/s。 2.3 牙科椅头靠可360度进行调节,头枕支撑钢板宽度≥75mm，头枕伸缩范围≥300mm。 2.4 牙科椅椅背配有嵌入式调节按钮，可依据患者身高需要伸缩调节，椅背伸缩范围≥100mm。 2.5 牙科椅具备故障自检系统，能显示＞30种不同的故障或信息代码。 3 治疗台单元 器械盒具备水气总开关。 4 治疗机主器械盒按照使用需求对每一路手机器械管路的动力气、冷却气（雾化）、喷水水量做分别单独调节。 5 助手操作台：在正常工作气压时，吸唾器抽水速率≥700mL/min。强力吸引器流量≥160L/min。 6 医生椅：座位宽度*深度400mm*400mm，靠背调整范围≥20°，医生座椅可8个方向调节。