麻醉工作站技术参数

1.工作条件：机架：带推车，具备前轮脚刹。内置后备电池，电池使用时间≥90分钟。

2.气源：氧气及空气双气源；具备安全保护装置。

3.具备电子流量计、氧气、空气。

4.挥发罐：配置≥2个挥发罐的位置。

5.具备模块式呼吸回路

6.具备气动电控或电动电控呼吸机，潮气量范围:≥5-1500ml。

7.具备数字和波形监测功能

8.具备金属膜片或者金属热丝式流量传感器。

9.标配基本参数:心电、心率、血氧饱和度(支持升级Masimo血氧饱和度)、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创压力、疼痛应激水平监测（手术体积描计指数SPI），肺功能监测

10.可提供机械传感器和电子传感器。电子传感器适用于体重5千克以上的儿科患者，可以放置于手部和脚部等多部位，满足临床和科研需求。

11.负责与现有手麻系统无缝对接。

12.整机质保五年、终身售后，售后能24小时到达现场。