配置清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 智能取号机 | 2 |
| 综合显示屏 | 1 |
| 窗口显示屏 | 4 |
| 智能贴标备管机 | 3 |
| 采血窗口 | 8 |
| 采血椅 | 16 |
| 传输轨道 | 13（米） |
| 移动智能采血管理系统 | 1 |
| 单管气动传输（待定） | 1 |

智能叫号系统技术参数

- 基本功能：提供患者自助签到、取号和窗口排队叫号的功能，能够连接LIS系统，自动识别患者身份，并智能匹配采血窗口和排队序号，并打印出排队回执单，帮助患者有序就诊。

- 显示配置：叫号综合一体机显示屏≥55寸，采血窗口液晶叫号显示屏≥32寸；

- 自助取号机：采用触摸式一体机，触摸显示屏≥21寸，支持票号自动打印；

- 读取方式：支持多种自助取号方式，包括就诊卡、健康卡、条形码、二维码、身份证等；

- 具备网络异常、数据连接异常、缺纸等自动检测、声光报警功能。

传输轨道技术参数

- 标本传输轨道安装与采血桌上表面完全齐平，不影响采血窗口的正常操作；

- 标本传输轨道长度可根据医院现场情况进行定制；

- 标本传输轨道采用半透明板封盖，并在每个窗口预留一个试管落管口，封盖可直接拆卸处理，便于操作、维护；

- 智能备管系统技术参数

1.数据交互：智能真空采血管备管机可获取LIS/HIS检验项目信息，并选择指定的试管，选管、打印、贴标，完成备管作业，并将备管信息回传至LIS/HIS系统；

2.试管种类：设备具备≥20个试管通道，可同时支持10种试管

3.试管容量：单个通道可容纳试管量≥30，整机容量≥600支；

4.处理速度：设备备管速度≤3.5s/支；单机处理能力≥1000支/小时；

5.试管规格：兼容直径12-18mm，长度75-110mm各品牌普通真空采血试管；

6.标签规格：50*30mm/50*35mm/40*30mm，可兼容市场通用热敏打印标签纸；

7.寻边功能：具备寻边定位功能，

8.具备补打功能

移动智能采血管理系统技术参数

1.基本功能：通过LIS/HIS获取检验医嘱信息，并根据医嘱信息实现自动选管、打印、贴标、出管、采集确认等，全流程数据信息实时与LIS/HIS交互；

2.试管种类：设备具备≥12个试管通道；

3.试管容量：单通道可装载≥20支，整机可容纳试管量≥240支；

4.寻边功能：具备寻边定位功能

5.补打功能：可灵活选择补打方式，包括：重新贴管补打和仅补打条码功能；

6.紧急停止：设备外部明显位置设置紧急停止按键，方便在遇到突发情况时，急速停止设备

7.试管规格：直径：12-13mm；长度：75-110mm各品牌普通真空采血试管；

8..标签规格：50*30mm/50*35mm/40*30mm，可兼容市场通用热敏打印标签纸；

单管气动传输系统技术参数

- 基本功能：单管气动传输系统利用空气压缩机，通过吸气、压缩和排气三个阶段来将大气压力下的空气压缩成高压气体，提供足够的压力以确保血液标本远距离、跨楼栋、跨楼层在密闭管道中传输；

- 进样方式：气动发送端支持轨道传输、无序倾倒等多种方式进样方式；

- 发送方式：气动发送端采用搓板式上料方式；

- 发送端容量：试管容量:≥300支；

- 自动启停：发送端感应到标本时自动启动，没有标本时进入待机状态；

- 接收端：系统接收端采用吊顶悬挂安装，支持独立接收，也可以和分拣机无缝集成，具备标本缓冲技术，能够实现标本到达速度降为0M/S，确保标本不溶血批量接收标本，实现标本采集、传输闭环的管理要求；

- 传输速度：5-12m/s快速传输；

- 处理速度：≥900支/小时；

- 传输间隔：≤4s/支；

- 传输距离：最远传输2000m，高度落差100m；

- 运行噪音：≤45dB;

- 标本试管规格：直径12- 18mm ，长度75mm- 110mm试管；

- 传输管道：PVC（或PE）材质，直径25mm；

- 消毒功能：支持单支消毒管完成整体传输通道消毒；