多导电生理记录仪询价参数

主要用途：用于开展电生理检查，记录心内电图，标测心电图以诊断心律失常，对窦房结，房室结进行功能评价，预激综合征旁路定位。以及用于心内科电生理研究，以及相关的学术、临床研究

技术参数及要求：

体表通道：12导联心电通道
2、心内通道：心内通道≥56，单极采集，术中、术后单极、双极信号可全通道随时切换
3、压力通道：4个独立压力输入通道
4、刺激通道：4个刺激输入通道
5、模拟输入：4个高水平模拟信号输入通道
6、A/D转换率≥32 Bit
7、支持主流消融仪，射频参数显示窗口：显示时间，功率，温度，阻抗等，可显示数值或变化曲线 

8、具有FFT频谱分析模块：先进的房颤等复杂心律失常分析软件，可对心腔内电位进行FFT（快速傅立叶转换）量化分析。
9、能够内置程控刺激仪，且能在多道仪的键盘上控制刺激的发放。

