流式细胞仪（分选型）

- 配置≥3根全固态高功率激光器：488 nm 、633或638 nm 、405 nm ；

- 同时检测10个以上荧光检测通道。

- 采用石英杯方式聚焦；

- 收集系统配置4路以上分选和单细胞收集装置;

- 具备纯度、富集、单细胞、分选等模式；

- 荧光灵敏度达到FITC<80MESF，PE<30MESF;

- 分析速度≥35000细胞/秒，分选速度≥30000细胞/秒；

- 分选纯度≥98%，回收率≥80%；

- 仪器全自动化程度高，可进行一键开关机、侧液流监控、消毒清洗等设置

- 整机质保3年及以上，终身上门校准维修。