治疗胃镜产品介绍要求

一、电子治疗胃镜1条

1、具有NBI图像显示性能或同等功能，具备有副送水功能，方便临床开展检查治疗；

2、可以兼容高频、激光，并能在内镜下开展ESD手术；

3、视野角度≥140度，视野方向直视0度，景深3-100mm；

4、先端部外径≤9.9mm,插入部外径≤9.9mm；

5、钳子管道内径≥3.2mm；

6、弯曲角度:上≥210度，下≥90度，左≥100度，右≥100度；

7、有效长度≥1030mm，全长≥1350mm；

8、操作部有3-4个遥控按钮；

9、可以全防水，全浸泡消毒，内镜按钮可以进行高温灭菌消毒；

10、可兼容科室现有主机；

二、高清电子治疗胃镜镜1条

1、高清画质使治疗更加精准，具有NBI图像显示性能；

2、视野角度≥140度，视野方向直视0度，景深3-100mm；

3、弯曲部弯曲角度；上 ≥210度、下≥120度、左≥100度，右≥100度；

4、钳子管道内径≥3.2mm，先端最小可视距离3mm；

5、具备副送水，兼容高频电能在内镜下展开ESD手术；

6、先端部外径≤9.8mm,软性部外径≤9.9mm；

7、有效长度≥1030mm，全长≥1350mm；

8、 操作部有3-4个遥控按钮不同功能可供设定；可以全防水，全浸泡消毒，内镜按钮可以进行高温灭菌消毒；

9、可兼容科室现有主机；